

Biojn发酵技术云服务系统

操作手册

地址

无锡捌叁壹智能工控有限公司  
江南大学生物工程学院生物过程自动控制研究室

目录

[1 介绍 2](#_Toc35511083)

[1.1 BioJN版本 2](#_Toc35511084)

[1.2 BioJN特性 2](#_Toc35511085)

[2 安装与连接 2](#_Toc35511086)

[2.1 与BioJN配合使用的计算机准则 3](#_Toc35511087)

[2.2 连接设备 3](#_Toc35511088)

[2.3安装后配置BioJN 3](#_Toc35511089)

[2.4 手动DDE绑定 3](#_Toc35511090)

[2.4.1 DDE绑定规则 4](#_Toc35511091)

[2.4.2 具体步骤 4](#_Toc35511092)

[2.5 手动OPC绑定 4](#_Toc35511093)

[2.5.1 OPC绑定规则 4](#_Toc35511094)

[2.5.2 具体步骤 4](#_Toc35511095)

[3 打开并进行初始设置 5](#_Toc35511096)

[3.1 打开并登录 5](#_Toc35511097)

[3.2 初始设置 7](#_Toc35511098)

[3.2.1 字段设置 7](#_Toc35511099)

[3.2.2 参数设置 7](#_Toc35511100)

# 1 介绍

BioJN发酵技术云服务系统，是用于生物过程的监督控制和数据采集的软件，目的在于解决发酵数据管理、发酵数据挖掘以及个性化发酵工艺控制的难题，它可以在Microsoft Windows操作系统的多个版本下运行，并与多种生物反应器及其各种外围设备（如尾气分析仪和天平）进行通信。数据储存在本地和服务器的mysql数据库中，同时也可以导出到其他程序，例如Microsoft Excel。

## 1.1 BioJN版本

略

## 1.2 BioJN特性

BioJN有很多特性：包括：

不同类型的多个生物反应器：BioJN可以与几种不同类型的生物反应器同时通信（具体细节取决于所使用的计算机，BioJN的版本以及生物反应器和外围设备的特定组合）。

操作简易：新手只需要20分钟的基本功能培训，就可以享受几乎不受限制的过程控制的灵活性。

灵活的控制选项：监控设定点控制点可以是手动设置，在没有专门知识的情况下，用户也可以为特定的参数控制设置简单而有效的控制策略。

严格的用户管理机制：不同的用户有不同的权限，为用户的数据隐私性提供有效保证，同时也方便用户的管理。

# 2 安装与连接

略

## 2.1 与BioJN配合使用的计算机准则

运行Microsoft Windows7、Microsoft Windows8或Windows10 Business / Professional（32位或64位）的台式机或便携式计算机，英特尔或AMD处理器，理想情况下，其双核或四核处理器的工作频率为2GHz或更高，这是多生物反应器应用程序的现实标准。 内存至少需要4GB RAM，程序和配置文件至少有150MB可用硬盘空间（其中大部分用于数据存储）。至少1个用于串行（RS232）COM端口。对于通过串行连接进行通信的其他生物反应器和/或外围设备，可能需要多个端口。以太网网络连接10/100或千兆位（用于提供云服务）以及合适的路由器。如果连接到其他的络，则必须检查设置，权限和排除项，以确保BioJN可以正常工作，若无以太网，则只提供单机服务。

## 2.2 连接设备

单反应器连接：

略

多反应器连接：

略

外围设备连接：

略

## 2.3安装后配置BioJN

略

## 2.4 手动DDE绑定

略

### 2.4.1 DDE绑定规则

略

### 2.4.2 具体步骤

略

## 2.5 手动OPC绑定

略

### 2.5.1 OPC绑定规则

略

### 2.5.2 具体步骤

略

# 3 打开并进行初始设置

## 3.1 打开并登录

成功安装之后， 双击BioJN.exe图标，即可打开软件，双击后会出现一个语言选择对话框（图1），BioJN支持中英双语言，为方便演示，以下内容都选择中文版本。

图1

BioJN程序运行后，第一次打开时短暂出现一个初始屏幕，随后是一个对话框，提示您本地数据库已创建（图2）。



图2

点击【OK】后，以太网若未连接就会弹出提示框（图3）询问您是否换本地登录模式，点击【否】程序退出，点击【是】会出现另一个登陆对话框（图4），若您以太网已连接，则直接会弹出图4登陆，两种情况您都需要用我们提供的账号进行登陆。



图3



图4

以本地或者网路模式登陆成功后，会有登陆成功提示（图5a或图5b）。



图5a



图5b

登陆成功后，就会进入BioJN的主窗口并显示初始界面（图6）。

图6

## 3.2 初始设置

### 3.2.1 字段设置

主菜单的【系统配置】中选择【命名字段】，弹出“字段设置”窗口（图7），窗口中有【保存】、【重置】、【添加行】、【窗口】四个按钮。



图7

初次使用BioJN，字段设置默认为空，用户可以根据需要添加字段名称，添加的名称行与“新建实时批次”窗口（见批次管理操作）中字段名称对映（图10）；点击【添加行】，窗口中出现选项1、2、3…行（图8），行中所有网格均可进行编辑（图9）；选项1、2、3…属于同列字段名称在“新建实时批次”窗口中的选择项（图10）；。



图8



图9



图10

设置字段后，点击【保存】按钮，进行保存，若没有保存，直接关闭窗口，字段设置的操作为无效；点击【重置】，窗口恢复初始化状态（图7）；点击【关闭窗口】直接退出“字段设置” 窗口。

### 3.2.2 参数设置

略